                               如何使用模擬示波器

                                 Jan. 2017    William Xu
介紹

    示波器是一種用于顯示信號電壓的儀器，通常它把一個或多個電壓信號作为時間的函數用一個二維圖形顯示出来.在大多數情況下，示波器用于顯示重複的電信號。本文以Tektronix 453 示波器为例向初学者解说如何使用示波器.
                            [image: image1.png]



               圖1：我們在本文中使用的示范示波器(Tektronix 453)。
I. Tektronix 453 示波器  
Tektronix 453是一種便攜式50 MHz雙跡線示波器, 圖2 显示了它的面板按鈕開關图. 附錄A解说Tek 453 的产品详情.
     [image: image2.png]—

o

TYPE 453 OSCILLOSCOPE

DELAY TIME MULTIPLIER

T10 Levet swope  coubung (5 s
inTensiTy stma + [a wr
o e
. neut
! UNE OR EXT HORIZ
ats
focus
ot
1%e) Ao B - oo o ,
o TIMEDIV ™ TRIGGERING
ToeLAviD Swite
ano DELAY TIME praveg
uncat o o mooaane ® SWEEP MODE
et e} i e W
SCALE 1M " Tt
HORIZ DISPLAY
mag
msec A e oeuaven
exv POWER ON
A HoRIZ
TRace FiNDER
ra w
O sec * e
rosmoN
A SWEEP e
oH 1 vouTsioly sosmon cH2 vouTS/ow ‘m,,.o,, LENGTH
P a”" n
s 1 Aoy
/\ onv
1 50Ny  swees mooe
T o oo e
2 20 wvent e B ewos a o
B /) wooe puuL ————————— A TRIGGERING e\
s b/ ThiGoEn O NoRm B soee courung  souRce
o s /O wmen an e neaL R N + (s wr
= + 0 o
ac_“ano_oc  womm oo g
swawe .
fem—) cHop weer nes INE ext IG
Wt
et a00 weur acser o
o e
Ao ¥R o 1w At
T et oo e - e o





        圖2：我們在本文中使用的示范示波器(Tektronix 453)。
II. 示波器的校正信號源
453示波器的校正信號源位于面板右上角, 电源开关上部. 见圖2. 这是 1 kHz, 1.0 p-p 的方波信號源. 本文用该信號源来解说如何使用示波器.
            [image: image3.png]1 kHz CAL

POWER ON
=

o



 
   圖3 电源开关和校正信號源 (1kHz CAL)
III. 示波器的輸入探头
  [image: image4.png]


      [image: image5.png]




  圖 4  示波器的輸入探头              圖 5  示波器的輸入端

3.1 示波器使用輸入探头的必要性

    示波器一般都带有輸入探头,如圖3所示.它用于連接信號測試點和示波器的輸入端. 当然你也可只用一根電線簡單地連接被測電路到示波器来測試信號,那为何要用輸入探头呢?
其1: 測試奌到示波器可能有一米或更長的距離. 這根一米長電線在空氣中会感應到各種雜波信號,如60Hz交流電波,高頻無線電電波等. 這些雜波會疊加在被測的信號上使它失真.

其2: 對於弱小的被測信號,示波器的輸入阻抗相當於一個不小的負載. 如果示波器的輸入端阻抗不夠大或輸入電容電感不夠小, 那麼示波器顕示的波形會因加了这个大負載而大大偏移原來的信號.
    輸入探头能屏蔽外界的雜散信號並且有很高的輸入阻抗及極小的輸入電容所以它能保証最後顕示的波形接近原來的信號.
3.2 使用輸入探头
[image: image6.jpg]Trigger Controls

[~ DsPRY  Horizontal Controls ‘

Vertical Controls &

‘World Technical Publishing Company ‘www.WorldTechPub.com

L Bin . Elliote 09 J
Display Controls
Power Switch

Vertical Input /

% 1
J External Trigger

Horizontal Input

Ground Clip

Probe.



               [image: image7.png]




圖 6 探頭地線夾子和信號輸入端
      圖 7 探头帶有1/10的衰减率
    探頭有一根地線夾子接信號地, 另一個即是信號輸入端. 信號端一般是個鉤子以便於接到被測電路.另外,很多輸入探头都帶有1/10的衰减率. 故而測到的信號強度須x10才是真實的值.例如用1/10探頭測得波形是10Vp-p,那麼實際信號應為100Vp-p.
IV. 用校正信號源学习何使用示波器
4.1 測試校正信號
     学习使用示波器的捷径是用示波器自身提供的校正信號作為信號源來測試. 因為校正信號的頻率及電壓都是巳知的, 如果看到了它的波形我们還能檢驗示波器各部分工作是否正常.
    測試校正信號很简单: 
1) 打开电源开关.(见圖3),  示波器需要预热30秒.
2) 把探頭輸出插到示波器的信號輸入端(通道1), 把探頭钩子接到校正信號輸出端即可.
[image: image8.png]cH2 VOLTS/oIY.

e s




          [image: image9.png]‘ \HhJ )
ext

10

S e
WEEP )

B SWEEP MODE
8 graRTS

S \_‘ms« oE
fwe
T kz CAL |

HORIZ DISPLAY
anren MAS  peLavio o
sweep @)

DURING B’
. efr POWER ON
driz





    圖8 示波器的信號輸入端(通道1)      圖9 校正信號輸出端
4.2 設置面板按鈕開關
    按圖8和圖9聯接好后, 示波器屏上可能什麼也看不到. 原因很可能是面板開關設置有誤. 示波器面板上有數十個按鈕開關, 很多初學者都不知道該怎麼來設置.為了方便初學者较快地進入情況,下面提供面板各部的照片.如示波器屏上看不到校正信號,只要按照片設置即可.(請注意,這裡的設置只用於學習測試校正信號; 如測試其他信號则設置要作相應改動.)
第一部份是示波管控制部分. 它包括亮度(Intensity),聚焦(Focus)和刻度亮度等(Scale Illum). 参看圖10.
                  [image: image10.png]fnu TYPE 453 OSCILLOSCOPE

ENSITY MOD 2I10H) serial 029354 )

SCALE ILLUM

TRACE FINDER

e S T e




                圖10 第一部份: 示波管控制部分
第二部分是示波器的輸入部分,也就是信號輸入部分. Tek 453有兩個輸入通道, 我們測量校正信號用一个通道(CH1)即可. 故通道二(CH2)的設置可以無關緊要; 只要把模式控制(MODE)放在通道一就可以了.

     [image: image11.png]CH1 VOLTS/DIV

CH2 VOLTS/DIV
X POSITION

tPO&ﬂON

-

2

.5 A
' 20\

0 'mv

GAIN

20 \-—\@ INVERT
3 PULL

AC GND DC

STEP
ATTEN
BAL





                   圖11 第二部分: 信號輸入部分
第三部分是B 触发部分.設置见圖9.
        [image: image12.png]110

SLOPE Cco

r‘l DELAY-TIME MULTIPLIER

o AC
EXT TRIG
INPUT

st OR EXT HORIZ
REJ 2

HF
REJ

R A Anp B - pe
ThiG b @ TIME/DIV “——B8 TRIGGERING —
anD DELAY TIME ( DELAYED SWEEP )





                圖12 第三部分: B 触发部分
第四部分是水平掃描部分.這部分的設置比較複雜,见圖10.
      [image: image13.png]swAsep@ A anD B - pe ' E’g !
TRIG'D TIME/DIV “——B TRIGGERING — .
AnND DELAY TIME (DELAYED SWEEP )

l B SWEEP MODE
TRIGGERABLE B STARTS
AFTER DELAY ——b—- AFTER DELAY

TIME TIME

HORIZ DISPLAY

€ bELAvED
SWEEP (B)

A INTEN
DURING B

POSITION
FINE

OSITION

4 DIV

INVERT B ENDS A
\‘




           圖13 第四部分: 水平掃描部分
第五部分是A 触发部分.設置见圖11.

       [image: image14.png])\NLE — '/ { Q

4 DIV

TRIG B ENDS A

NORM

TRIG

SINGLE
N SWEEP EXT TRIG
) INPUT
4 o

RESET





                         圖14第五部分: A 触发部分
4.3     显示校正信號
按4.2节各图設好開關,应能看到圖15所示校正信號波形.

      [image: image15.png]SCIL

co;

CH 1

TYPE 453 OSCILLOSCOPE [igy

e  EXT TRIG
v INPUT

uf OR EXT HORIZ
REJ >

RTENSITY
N

HF
REJ

FOCUS

A anp B i
TIME/DIV \——B TRIGGERING
AnD DELAY TIME (DELAYED SWEEP )

\ABL B SWEEP MODE

TRIGGERABLE B STARTS

AFTER nzuv—h—u‘rek DELAY
TIME TIME

HORIZ DISPLAY

A mren _MAS  peiaveo

DURING B SWEEP (B)

EXT
PRIZ

SCALE ILLUM

oy TRACE FINDER
e

OFF

POSITION

CH2 VOLTS/DIV t

INVERT
PULL

SINGLE
SWEEP

RESET

1m0
20pF

"OREGON, US A




                     圖15  显示校正信號
    调节亮度(Intensity),聚焦(Focus)和刻度亮度等(Scale Illum),使信號波形清晰易读. 如果信號波形不在正中, 可调节垂直位置和水平位置使其居中:

如果信號波形偏高/偏低, 可调节通道1 Position;
如果信號波形偏右/偏左, 可调节水平位置Position.

[image: image16.png]CH2 VOLTS/DIV

——————————— A TRIGGERING ——————rm——y

MODE \- i
LEVEL ; =

] ; SLOPE  C s %
e - wnear T (HESTAR ( m_m E l 5





                    圖16  调节垂直位置和水平位置

  波形的垂直幅度可用調節(伏特/每格)來變動. 圖15顯示的波形是把通道1的伏特/每格(CH1 VOLT/DIV)設在50mV的情況,這時垂直方向顯示為2格. 如果把通道1的(伏特/每格)調節到 .1 (圖17),即可看到圖18的波形. 這時垂直方向顯示為1格.
[image: image17.png]CH1 VOLTS/DIV




 [image: image18.png]CH1 VOLTS/DIV




     [image: image19.png]



圖17  调节通道1的(伏特/每格)从 50mV到 .1    圖18  垂直方向顯示為1格
   波形的水平寛度可用調節掃描速度來變動. 圖15是掃描速度(DELLAYED SWEE)設在 .5ms/每格 的結果(圖19). 如掃描速度改到.2ms/每格則可看到圖20的結果.
[image: image20.png]A
swup@ A Anp B

TRIG'D

TIME/DIV \“——B TRIGGER
anD DELAY TIME ( DELAYED SW

TRIGGERABL
AFTER DELA

TIME

A SWEEP
LENGTH



       [image: image21.png]



圖19掃描速度設在.5ms/格          圖20掃描速度設在.2ms/格
   通過上述各項設置,波形已穩定地顯示在屏幕上了.現在我們可以覌察和測定輸入的是什麼信號了:
1) 這是方波信號.
2) 它的幅度是: 50mV(伏特/每格) X 2(格) = 100mV = 0.1V
因輸入探头帶有1/10的衰减, 故实际幅度是 0.1V X 10 = 1V.  
3) 它的頻率是(圖15): 
      方波信號.5ms/格 X 2(格) = 1.0ms = 0.001s 
附錄A Tektronix 453
Tektronix 453是一種便攜式50 MHz雙跡線示波器，於1966年推出, 生产至20世紀70年代中期。453是Tektronix公司为IBM公司定做的. 当年IBM公司想要一個大型計算機現場工程師用的便攜式示波器。IBM还要求该示波器的尺寸和面板必須適合航空公司的座位. 如细看453面板, 人們可以找到“IBM”的标记。
         [image: image22.png]TYPE 453 OSCILLOSCOPE [igy





453也標誌著世上第一次任何示波器（或者任何其他的測試設備）带有一個可鎖定的雙重傾斜提籃手柄。Tektronix擁有該功能以及組成Tek 400系列的一些其他人體工程學的專利。
                                              [image: image23.jpg]



                              圖A-1：  Tektronix453 的雙重傾斜提籃手柄
特性
	帶寬
	52.5MHz（20mV / Div以上），46.5MHz @ 10mV / Div，41MHz @ 5mV / Div，25MHz @ 1mV / Div（A-B級聯; 交流耦合LF限制1.6 Hz

	上升時間
	6.7ns（20mV / Div 以上），7.5ns @ 10mV / Div，8.75ns @ 5mV / Div，14ns @ 1mV / Div（A-B級聯）

	偏差
	5mV / Div至10V / Div，11步（1-2-5），可變×2.5（即高達25V / Div）; 1 mV / Div，級聯通道A + B，5 mV / Div設置

	時基
	0.1 ms / Div至5 s / Div，24步（1-2-5）

	輸入阻抗
	1MΩ// 20 pF

	功率
	96-137 V / 192-274 V，4個量程，45-440 Hz，100 W

	重量
	13.2公斤（29.1磅）


PAGE  
7

